讲解闭口闪点测定仪产品操作使用

闭口闪点测定仪开机操作:打开电源开关，显示屏显示产品名称。按上升下降键，试验臂自动上升下降，此时除复位键外，其他键计算机不予干预。当试验臂自动上升到限位高度时，试验臂自动停止。放入试样至试验油杯刻度线（注：试验样品闪点在210℃以下的，加样到试验油杯的上刻度线，试验样品闪点在210℃以上的，加样到试验油杯的下刻度线），小心放入加热器中。按“确认”键进入设置界面。

例如：

（1）该油样闪点为150℃，应设置温度为150℃。若不知道油样闪点温度时，应设置闪点温度临界值，再由低温到高温设置。

（2）预置试样油标号、油样的顺序号便于记录，可记录1～999编号。

（3）根据地区海拔高度不同，试验结果有相对误差，输入地区大气压强值，可自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值,修正压强值，修阅GB/T261标准。

（4）移动光标按提示选择设定位置，按“修改数值”键输入当前的参数值。

（5）闭口闪点测定仪参数设定完成后，按“确认”键进入测试工作界面。

（6）界面显示当前温度、试验时间。

（7）按移动光标，选择启动键，按“确认”键，此时试验臂自动下降。打开液化气瓶阀门，用明火点燃火嘴将气源点燃，并调整火焰高度为3-4mm，仪器进入自动测试状态，试验过程*符合GB/T261标准。

（8）自动测试过程中，移动光标，选择开盖键，按“确认”键，此时仪器自动开盖点火一次（自动提*℃点火），可随时检查在开盖前闪火值。可检查所设温度是否适中。

（9）移动光标，可选择“上一页”提示键，可随时修改设置参数，按“确认”键返回工作界面。

- 闭口闪点测定仪移动液晶屏琐住单前温度值、试验时间、大臂自动上升、打印试验数据、自动关闭气源阀门，测试工作完成。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！