TAG-8000无线高压核相器产品技术指标

TAG-8000 无线高压核相器（以下简称“仪器”）用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作，否则可能发生短路。仪器适合6KV～35KV输电线路带电核相作业，同时具有验电功能。

无线高压核相器采用无线传输技术，操作安全可靠，使用方便，克服了有线核相器的诸多缺点，符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比，其主要优点是去掉了连接两个电网（电源）两端的引线，使用不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性。

无线高压核相器的技术特性如下：

1、相位差准确度： 同相时误差≤5°，异相时误差≤10°，自误差≤1°。

2、频率准确度：±0.2HZ。

3、本产品所测电压等级为6KV-35KV。

4、发射器和接收主机的传输距离＞100米。

5、屏幕同时显示两线路相位差、波形和频率。

6、可调节背光亮度，显示电池电量，半小时无操作仪器自动关机。

7、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。

8、具有高压验电功能。

9、工作环境：-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH

10、储存环境：-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH

11、整机重量：约4.5KG。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！