- 绝缘油介电强度自动测试仪功能键操作说明

- 功能键共有6个，属点动键，按一下便可回应工作。如图四

- 图四功能键

- １仪待测试时按"测值"键，搅拌、静置、升压、打印各功能会按设定的数值顺序而行。

- ２在升压过程中按"停止"键，就会停止升压，数码显示上的数值就是此时高压端正输出的高压值，可保持同步不变，按住此键不放可调低高压输出值，按停止键不会改变原运行状态，只要再按测值键继续恢复运行。

- ３*次升压油样击穿后，声控提醒连续"嘀"一短声20秒，第二次后"嘀"二短声，第六次"嘀"，一长声一短声，第七次"嘀"一长声二短声，待平均值显示完后"嘀"不间断响20秒，如果不用声控提醒，按一下声控键就进入光控提醒，光控指示灯亮，闪亮次数同"嘀"响声次数一样，再按声控键无效，保持光控不变，需再次打开电源时声控有效。

- ４测试完后，如想再查看数据时，按"显示""打印"键，此两键属重复使用键，按"显示"键一次显示一次测试值，直到显示平均值，重复显示完毕。按"打印"键时，重复打印电压值时间不在打印。

- ５绝缘油介电强度测试仪当按动"复位"键时，显示为OCPU英文字样表示为复位到位后初始等待状态，简称初态或OCPU状态，与在测试升压过程中按"复位"键，将不进入初态，同油样击穿时的情况一样，继续运行不改变原运行状态，如连续再按"复位"键此时确认为"复位"转而进入初态。

- ５.开机等待

- 置电源开关于"ON"，本机进入自检状态，打印机回应指示灯亮，显示屏显示OCPU字样，如调压器不在零位，显示DIJJ字样此表示复位过程，下降指示灯亮，下降到零位后显示为OCPU初始等待状态。

- ６.绝缘油介电强度自动测试仪测值

- 点动"测值"键，开始按照预先设定的数值运行；搅拌指示灯亮磁振子快速旋转，显示屏*位数码显示*次次数，后三位显示搅拌时间；搅拌完毕，振子停止搅拌指示灯灭，静置指示灯亮开始静置，指示灯灭后，合闸、升压指示灯亮，进入显示同步升压，此时显示屏后三位数码显示为电压(00.0KV)待油样击穿后，升压电源自动分闸，显示屏停止显示5秒，打印机打印时间、电压值；调压器下降,下降指示灯亮，搅拌指示灯亮第二次测试开始，同时显示屏显示击穿电压，显示次数值闪烁，声控提醒；调压器回零后，下降指示灯灭、显示停止闪烁、声控消失，接着第二次测试；所有测试次数运行完毕后，显示屏显示总次数的平均值，用英文字母表示(A、B、C、D、E、F、G、H、ｙ)如仅测试一次显示为A24.3KV，如测试六次显示为F24.3KV；然后打印电压平均值，油样测试完毕，此时可重复显示、按复位键后，所有数据消失。

- 在OPCU状态下取出油样，便可更换新油样再次试验，测试完毕在复位状态下OFF位置关上电源。

- 测试时指示灯运行过程如图五:

- 搅拌时间内，搅拌指示灯亮

- 静置时间内，静置指示灯亮

- 升压过程中，上升、合闸指示灯亮

- 油样击穿后，调压器回零，下降指示灯亮

- 同时下一次搅拌时间开始，搅拌指示灯亮

- 油样激穿后，可以选择光控，光控指示灯亮

- 绝缘油介电强度测试仪安全事项

- ★★★1.因本仪器是绝缘油介电强度测试设备，不可另作它用,非专业维修人员使用者不得随意开箱。

- ★★★2.使用时安全接地与机箱外壳，应良好接地。

- ★★★3.在升压过程中，不得随便接触本仪器，以免发生高压危险。

- ★★★4.本仪器的油杯，不得随意作高温烘干处理。

- 绝缘油介电强度测试仪维护保养

- 1.测试完后用油清洗油杯，用柔软的麂皮或绸布擦净电极表面保持光洁，注满清洁干燥的油保护油杯。

- 2.使用或存放本仪器应在干燥、通风安全的地方。

- 3.本产品实行三包，在正常使用和保管情况下，本仪器保修一年。

- 4.在保修期内凡属质量导致故障而不能正常运转，本厂负责免费修理。

- 5.保修期内由于操作或保养不当，导致仪器损坏，本厂可优惠供应零部件与维修。

- 6.用户在使用中如有仪器工作异常或需要技术咨询等方面的问题，请及时与本厂家。

- 绝缘油测试仪打印机安装方法：

- (1)A型面板：请用手捏住打印机机架两侧的弹性卡条，将整个打印机推进仪器或设备面板的安装孔内，并检查打印机是否安装牢固。

- (2)D型与F型前换纸面板式：安装极为简单方便，请把整个打印机插入仪器或设备面板的安装孔内，把塑料卡条从设备面板后面夹紧打印机并拧紧螺丝。

- 装纸一般过程如下：

- ①取下打印机的前盖板

- ②A型面板式微打必须从仪器面板上取下。注意在操作之前必须关断微打电源。D型、F型前换纸面板式及T型台式可跳过这步。

- ③取下纸卷轴，按上新纸卷，将纸轴放回打印机的导槽内，并确认纸卷轴已安装牢固，不会掉出。

- ④将纸端剪成三角形或剪齐。

- ⑤接通打印机电源，打印机走纸一点行后，按SEL键、使SEL指示灯灭，再按LF键使机头转动，用手将纸头送入机头下面的入纸口处，纸便会徐徐进入机头，直到纸从机头正前方露出为止，再按下LF或SEL键、机头停止转动→盖上打印机盖板，将纸从前盖板的出纸口中穿出。

- 绝缘油强度测试仪更换色带盒

- 更换色带只限针式打印机，热敏打印机只需热敏纸无须更换(耗材)色带。注：热敏纸有正反两面，只有正面才能打印内容。

- 绝缘油介电强度测试仪更换色带盒的过程如下：

- ①打开打印机前盖板。

- ②先抬起色带盒右端，再抬起左端(带旋钮的一端)色带盒即被取下。

- ③将新色带盒左端轻轻放在机头齿轮轴上，按箭头方向转动色带盒上的旋钮，直到色带盒的式端落到底后再放下色带盒的右端.

- ④装上打印机盖板，先将前盖板上部挂在机架上、注意对准指示灯和按键,再稍用力向机架方向按前盖板下部,将前盖板扣在机架上。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！